Стандарт, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 15.02.2005 N 21-ст, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 июля 2005 года.

Приложение А

Национальному стандарту

Российской Федерации.

Государственная система

обеспечения единства измерений.

Преобразователи термоэлектрические

платинородий-платиновые и

платинородий-платинородиевые

эталонные 1, 2 и 3-го разрядов

ГОСТ Р 8.611-2005

(справочное)

ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ПОВЕРКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

А.1. Форма протокола поверки термопреобразователя 1-го разряда

Протокол N

поверки термопреобразователя 1-го разряда

| Номер поверяемого термопреоб- разователя | Кем пред- ставлен | Год выпуска | Длина термоэлек- тродов, мм |  | Вид поверки (первичная, периодическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | положи- тельного | отрица- тельного |  |

Средства поверки:

1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный 1-го разряда, тип ___________ N с W = 1,392...

2. Установка для реализации реперных точек:

- точка затвердевания цинка,

- точка затвердевания алюминия,

- точка затвердевания меди.

3. Образец термоэлектродной платины ОТП N __________, W = 1,392...

Результаты поверки

1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________

__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ МЕДИ ДО ОТЖИГА

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│   Номер   │ТЭДС поверяемого термопреобразователя до отжига, мВ │

│ измерения ├─────────────────────────┬──────────────────────────┤

│           │      1-я площадка       │      2-я площадка        │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1          │                         │                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│2          │                         │                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│3          │                         │                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│4          │                         │                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│5          │                         │                          │

├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Среднее <*>│                         │                          │

├───────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤

│                       _                                        │

│                       Е         = ... .                        │

│                        t до отж                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Е         <= (10575 +/- 30) мкВ.

t до отж

--------------------------------

<*> Здесь и далее: среднее арифметическое значение ТЭДС термопреобразователя.

Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ

МЕДИ ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Номер  │ТЭДС поверяемого термопреобразователя после отжига, мВ│

│измерения├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│         │      1-я площадка       │       2-я площадка         │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1        │                         │                            │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2        │                         │                            │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3        │                         │                            │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4        │                         │                            │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5        │                         │                            │

├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│Среднее  │                         │                            │

├─────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│                      _                                         │

│                      Е            = ... .                      │

│                       t после отж                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_

При    первичной    поверке    ДЕЛЬТА   Е       = Е         -

нестаб    t до отж

_

Е           .

t после отж

_            I

При периодической поверке  ДЕЛЬТА Е       = Е         - Е  ,

нестаб    t до отж    св

I

где   Е    -   ТЭДС   термопреобразователя   при   температуре

св

1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке (... мВ).

Таблица 3

ПРОВЕРКА НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

┌──────┬────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐

│Номер │Температура, °С/ТЭДС│       ТЭДС пары       │Глубина     │

│изме- │термопреобразователя│ термоэлектродов, мкВ  │погружения  │

│рения │                    ├───────────────────────┤термопреоб- │

│      │                    │         N ...         │разователя, │

│      │                    ├───────────┬───────────┤мм          │

│      │                    │ДЕЛЬТА е   │ДЕЛЬТА е   │            │

│      │                    │        пр │        пл │            │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│1     │                    │           │           │300         │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│2     │                    │           │           │            │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│3     │                    │           │           │            │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│4     │                    │           │           │            │

├──────┴────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│   ________    ________    │           │           │            │

│   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    │           │           │            │

│           пр          пл  │           │           │            │

├───────────────────────────┼───────────┴───────────┤            │

│              ________     │                       │            │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - │                       │            │

│        300           пр   │                       │            │

│         ________          │                       │            │

│         ДЕЛЬТА е          │                       │            │

│                 пл        │                       │            │

├──────┬────────────────────┼───────────┬───────────┼────────────┤

│1     │                    │           │           │250         │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│2     │                    │           │           │            │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│3     │                    │           │           │            │

├──────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│4     │                    │           │           │            │

├──────┴────────────────────┼───────────┼───────────┤            │

│   ________    ________    │           │           │            │

│   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    │           │           │            │

│           пр          пл  │           │           │            │

├───────────────────────────┼───────────┴───────────┼────────────┤

│              ________     │                       │            │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - │                       │            │

│        250           пр   │                       │            │

│         ________          │                       │            │

│         ДЕЛЬТА е          │                       │            │

│                 пл        │                       │            │

├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│   Е     = ДЕЛЬТА Е    -   │                       │            │

│    неод           300     │                       │            │

│        ДЕЛЬТА Е           │                       │            │

│                250        │                       │            │

└───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W    ПЛАТИНОВОГО

пов

ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┐

│Номер  │     Температура, °С/ТЭДС      │Значение ДЕЛЬТА е для   │

│измере-│   термопреобразователя, мВ    │поверяемого термопре-   │

│ния    │                               │образователя, мкВ       │

│       │                               ├────────────────────────┤

│       │                               │          N ...         │

├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1      │                               │                        │

├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2      │                               │                        │

├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3      │                               │                        │

├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│4      │                               │                        │

├───────┴───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Среднее                                │                        │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                            -4                                  │

│      W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е                         │

│       пов    ОТП                                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 5

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Номер   │      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      │

│измерения ├─────────────────────────┬───────────────────────────┤

│          │      1-я площадка       │       2-я площадка        │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│3         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│4         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│5         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Среднее   │                         │                           │

├──────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┤

│                         _                                      │

│                         Е  = Е                                 │

│                          t    Аl св                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при│

│                   Аl св                                        │

│температуре 660,323 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 6

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Номер   │      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      │

│измерения ├─────────────────────────┬───────────────────────────┤

│          │      1-я площадка       │       2-я площадка        │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│3         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│4         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│5         │                         │                           │

├──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Среднее   │                         │                           │

├──────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┤

│                         _                                      │

│                         Е  = Е                                 │

│                          t    Zn св                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при│

│                   Zn св                                        │

│температуре 419,527 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),

соответствует __________________________________ разряду, выписано

свидетельство N _________________________________________________.

Дата _________ Поверил _________________ _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)